三维视频显微系统技术指标

仪器名称：三维视频显微系统

数量：1套，进口

用途：教学与科研

技术指标:

- 主机为体式便携结构一体机，非普通PC电脑替代。一体机包含内置光源系统，光源高亮度LED，寿命40000小时。23寸显示器，手持现场观察输入和输出系统。主机配备多种白平衡模式：包含单键，预设（2700k，3200k，5600k，9000k）

- 显微镜摄像机为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，高清晰动态范围：RGB各像素16bit灰度级。手持式现场观察镜头可以在现场能够进行视频录像，录像帧率为15F/S，28F/S，50F/S，录像过程中可以进行倍率放大和缩小。手持现场观察镜头光学放大倍率0.1-50倍，20-200倍（多组镜头，软件数码变倍及镜头外加光学变倍适配器放大无效）, 图像分辨率4800（H）×3600(V)，图像格式JPEG和TIFF。

- 不规则圆柱体显微镜镜头长度为14.2cm，俩端直径分别为（6cm,3.2cm）光学放大倍率20-200倍（多组镜头组合，软件数码变倍及镜头外加光学变倍适配器放大无效），具备TRLPLE’R功能，能够连接超扩散照明适配器。

- 显微镜镜头光学放大倍率0.1-50倍（多组镜头组合，软件数码变倍及镜头外加光学变倍适配器放大无效），0.1倍拍摄范围H（横）3200mm×V（纵）2400mm×D（对角）4000mm，具备TRLPLE’R功能。

- 屏幕分屏和比对功能：可在一个屏幕画面进行分屏数9个，使用accurate DFD.2.0功能进行3D显示，可以对9个3D图像轮廓同时进行比对。具备3D双画面/多画面同时比较功能。

- 观察支架x y z三轴步进电机电动，xy轴电动载物台移动速度20mm/秒，z轴自动载物台电动移动速度17mm/秒，载物台内预留圆形自动校正尺接口，校正尺直径为10cm，具备自动校正精度功能。具备2D和3D图像拼接技术，图像拼接尺寸为20000×20000像素（扩展模式和其他模式无效）。

- 多功能测量功能：结晶粒度分析，电动图像导航功能。

- 实时景深观察功能：非景深合成叠加技术，控制器上有“实时深度合成”按键，z轴电动移动速度≥16mm/秒，Z轴平台电动状态下可移动量49mm，按键触发后速度1秒以内，任何时候鼠标移动电动XY载物台，自动执行形成清晰全景深图像，无需景深合成叠加，无需人工操作。

- 扩展功能：预留连接台式扫描电子显微镜（SEM）接口，能够连接同一品牌扫描电子显微镜（SEM）。

- 图像导航定位拍摄功能：能够对样品在20倍进行宏观拍摄，根据设定的坐标进行拍摄，设置xy轴坐数数量999个，电动载物台自动控制，然后对坐标进行自动拍摄，自动拍摄999个图像，具备照明扫描和焦深扫描双重系统，无需人工操作。

- 清洁度测量功能，支持ISO16232国际标准清洁度测量，自动设定区域。可显示每个最大直径等级(B 至 K)的抽取粒子数和清洁度等级,并将结果保存为 CSV 文件。

- 全方位多功能照明功能，控制上具备“全方位多功能照明”按键，操作时按键“全方位多功能照明”后能够瞬间获取来自各个方向的照明数据，一键自动拍摄多角度照明图像，最终将各个方向的图像合成在一起，实现自由角度照明观察，自动拖动光源即可。

- 控制器上具备“消除反光”按键，无需配件，操作“消除反光”按键后，瞬间通过获取可改变环形照照射方向的多张图像，通过一体机分析进行处理和显示，去除昆虫表面的环形光晕。